REVISTA CUBANA DE FÍSICA 						                                                                  Vol. 21, No. 1, 2004

INFLUENCIA DEL ANCHO DE BANDA ESPECTRAL 
DE LA LUZ EN LAS MEDICIONES POLARIMÉTRICAS 
EN LA ZONA VISIBLE E INFRARROJA

V. Fajer1; J.C.; López; J. Ravelo; W. Mora; H. Fernández y G. Cossío

Centro de Aplicaciones Tecnológicas y Desarrollo Nuclear

RESUMEN

La necesidad de eliminar el subacetato de plomo en las mediciones de control en las fábricas de azúcar, ha dado lugar a un trabajo intenso en la dirección de emplear el intervalo de longitudes de onda comprendidas entre 0.780 y 0.900 (m en las fuentes de luz empleadas en los polarímetros automáticos. El ancho espectral de dichas fuentes constituye un aspecto crítico para su aplicación en estos instrumentos debido a la influencia de la longitud de onda en la rotación angular óptica. La ventaja que ofrece el principio magnetoóptico de medición se analiza y se compara con el método de medición directo. Se confirman los resultados obtenidos al valorar el comportamiento en mediciones azucareras de un polarímetro magnetoóptico desarrollado que utiliza un diodo láser de 0.783 (m.

Palabras claves: polarímetros, infrarrojo, diodos láser, dispersión rotatoria, magnetoóptica.

ABSTRACT

The necessity of eliminating lead acetate in the control measurements of the sugar factories, has originated an intensive work in the employment of wavelengths in the range from 0,780 to 0,900 (m for light sources used in automatic polarimeters. The spectral bandwidth of these sources constitutes a critical aspect for its application in these instruments, due to the strong influence of the wavelength in the optical angular rotation.  The advantage that offers the magneto-optic principle is analyzed and it is compared with the direct measuring method. The results obtained in the measurements with a polarimeter that employs a 0.783 (m diode laser as light source, confirm the validity of employment of the diode laser.

# Key words: polarimeter, infrared, diode laser, rotary dispersion, magneto-optic.

# INTRODUCCIÓN

La disminución del empleo del subacetato de plomo en la clarificación en las industrias y laboratorios es una cuestión de extraordinaria atención debido a la incidencia nociva de esta sustancia en la naturaleza, especialmente en la naturaleza animal. El empleo de fuentes infrarrojas en polarímetros permite la eliminación de este agente contaminante en los análisis de control  [1]. [2], [3].

Los instrumentos que han sido diseñados para estos fines emplean principalmente, lámparas de tungsteno-halógeno como fuentes de luz y filtros de interferencia. La fuerte influencia del ancho espectral de la luz en las mediciones polarimétricas obliga su estudio para valorar la factibilidad de empleo de distintas fuentes luminosas en los polarímetros automáticos. La absorción de los azúcares y subproductos también resulta importante para la elección de dicha fuente.

Existe una fuerte tendencia de empleo de los diodos láser en el diseño y construcción de instrumentos ópticos por sus ventajas, sus posibilidades de uso tienen vinculación con el sistema de medición que se escoja por los proyectistas de instrumentos. En el presente trabajo se analiza teórica y experimentalmente la viabilidad del empleo de esta fuente de luz en polarímetros automáticos.

MEDICIONES EXPERIMENTALES 
Y MODELO TEÓRICO

Una de las fuentes de luz más eficientes y modernas que emite en el mencionado intervalo es el diodo láser, sin embargo su ancho de banda espectral puede hacer cuestionable su empleo en polarimetría dados los fuertes requisitos de ancho de banda espectral exigidos para algunos esquemas 
de trabajo no magneto-ópticos.

Dos aspectos de primera importancia requieren ser analizados para valorar la factibilidad de empleo de las fuentes luminosas: el ancho espectral admisible de acuerdo con el principio de medición empleado y la absorción de las soluciones de azúcar, jugos y mieles en el intervalo infrarrojo.

# Debido a la semejanza entre las dispersiones rotatorias de los azúcares en general y de los vidrios utilizados en las celdas de Faraday (flint pesados), resulta atractivo pensar en el empleo de los diodos láser en polarímetros automáticos que utilicen el sistema magneto-óptico. En el presente trabajo se valora analíticamente la factibilidad del empleo de los diodos láser utilizando el principio de medición referido.

# La utilización del efecto magneto-óptico ha sido ampliamente difundida en los aisladores ópticos, en los láseres y también se ha empleado con éxito en la construcción de polarímetros [4], [5].

# Este efecto consiste en la rotación del plano de polarización de la radiación durante su paso a través de un material colocado en un campo magnético. 
El valor de la rotación está dada por:

# ( = BlV  	                           (1)

donde B es la componente de la intensidad del campo magnético paralela a la dirección de propagación, l es la longitud del material colocado bajo la acción del campo y V es la denominada constante de Verdet, que es una medida de la capacidad del material magneto-óptico para rotar el plano de polarización de  la luz.

Mediciones de absorción de azúcares y mieles

Para valorar la absorción de los azúcares y mieles obtenidos en el proceso de producción azucarera 
se midieron en un espectrofotómetro Unicam 
25 muestras de azúcares crudos y 25 muestras de mieles.

Se observó una curva decreciente con tendencia predominante del tipo inversamente proporcional al cuadrado de la longitud de onda y como aspecto de interés una depresión en la longitud de onda de 0.960 (m en el caso de los azúcares, no presente en el caso de las mieles.

Figura 1. Curva de absorción de los azúcares crudos.

Las curvas obtenidas corroboran la validez de empleo de la longitud de onda de 0.783 (m, en la longitud de onda de 0.880 (m existe menor absorción y significativamente menor se presenta la misma a 0.960 (m. Esto resulta un hecho de interés al constituir el promedio de la medición de 25 muestras y puede hacer aconsejable el empleo de esta última longitud de onda en los polarímetros infrarrojos.

Los valores de absorbancia que aparecen en la Tabla II junto a los valores de la desviación típica de la medición sugieren el empleo de fuentes luminosas de 960 nm en el diseño de polarímetros infrarrojos.

Influencia de la longitud de onda en el infrarrojo cercano para los longitudes de onda 
más utilizadas en polarimetría

En la Tabla III se muestran los valores de la dispersión rotatoria de la sacarosa, el cuarzo y el vidrio flint pesado SF-59. Esta coincidencia de los valores de la dispersión rotatoria ha sido la base del empleo en sacarímetros de cuñas de cuarzo de la luz blanca y constituye el fundamento del análisis de los autores de las ventajas del método magneto-óptico para el uso de los diodos láseres con relación al método de medición angular directo.

A continuación se presentan las distintas fórmulas (3, 6( empleadas para la obtención de los valores de la dispersión rotatoria mostradas en la Tabla III.

Dispersión rotatoria del cuarzo:

[((] = a0 + a1 ( -2 + a2 ( -4 + a3 ( -6           (2)

donde: [((] es la rotación angular en grados y ( representa la longitud de onda en m,

ao = - 0.1963657, 	a1 = 7.262667,

a2 = 0.1171867,	a3 =0.0019554.

Dispersión rotatoria para una solución de sacarosa:

(( = (546( / (ao + a1a12 + a24 + a36)        (3)

donde     a0 = - 0.075047659, 	a1 = 3.588221,

a2 = 0.0519461783,   	a3 = -.006515194677

Dispersión rotatoria para el vidrio SF59

[((] = 3.0857- 1)(n(()-1(ao+a1/((2-(02))     (4)

ao = 2.2638,  a1 = 0.68410, (0 = 0.1753

donde n( es el índice de refracción para la longitud de onda ( dado por la fórmula de dispersión para el vidrio SF59:

(5)

a1 = 2.05775824, a2 = 0.528644661, a3 = 1.00043574,

b1 = 0.01677996,  b2 = 0.06553358,   b3 = 1.10E + 02

la longitud de onda está en (m.

Descripción y mediciones 
en el polarímetro magnetoóptico

Se introdujo un láser semiconductor de 0.783 (m en un polarímetro automático de la serie LASERPOL diseñado y construido en el CEADEN con vistas a comprobar experimentalmente la factibilidad de empleo del mismo para la medición de muestras de jugo de caña sin utilizar la clarificación con sub-acetato de Pb.

El LASERPOL NIR está proyectado sobre la base del principio magneto-óptico de medición concebido por los autores [4,5]. Se seleccionó el láser semi-conductor de 0.783 (m debido a su amplia utilización en diferentes ramas de la técnica, su fácil adquisi-ción y bajo costo.

El instrumento mide dentro del intervalo de medición en grados angulares de -1.1° a +1.1°; tiene una exactitud de ± 0.005°,un mínimo de transmisión de la sustancia (a 0.783 (m) de  4 % y una longitud máxima del tubo polarimétrico de 100 mm. Las muestras de productos azucareros se midieron también con un polarímetro alemán SUCROMAT que emplea la longitud de onda de 0.880 (m que se utiliza como referencia.

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Los resultados de las mediciones de absorción en azúcares se muestran en la Figura 1 donde se observa la fuerte tendencia a disminuir la absorción desde la zona visible hacia la infrarroja, lo cual favorece el empleo de la zona infrarroja cercana con el objetivo de realizar mediciones sin clarificar. Adicionalmente se muestra una interesante disminu-ción en el valor de 0.960 (m.

En la Tabla IV se resumen los resultados de las medi- ciones polarimétricas realizadas con jugos de caña. Se hicieron 50 mediciones con 3 placas de cuarzo de 0.623°, 0.459° y -0.461° y se obtuvieron las siguientes incertidumbres: 0.002°, 0.002° y 0.003° respectiva-mente. Se realizaron 30 mediciones dobles, (dos muestras por cada medición) de jugos de caña clarificados (C) y sin clarificar (S/C) con el LASERPOL  NIR.

Tabla IV. Resultados de los análisis de jugos de caña

en  los 2 polarímetros

| . | Diferencias (S/C-C) |
| --- | --- |
|  | SUCROMAT | LASERPOL |
| Media de las diferencias | 0.001° | 0.001° |
| Desviación estándar de las diferencias | 0.003° | 0.005° |

Se observa muy buena concordancia entre los resultados de ambos instrumentos, lo que avala la posibilidad de empleo del diodo láser de 0.783 (m cuando se utiliza el método magnetoóptico de medición.

Basados en las fórmulas empíricas que describen la dispersión rotatoria de los materiales antes mencionados se realizaron los cálculos corres-pondientes y se obtuvieron los siguientes resultados:

- Para el método de medición angular directa:

Variaciones en longitud de onda

(( = 0.000 03 (m origina variaciones de ((  = 0.0015°.

- Para el método de medición magneto-óptico:

Variaciones en longitud de onda

(( = 0.000 03 (m originan variaciones de ((  = 0.0002°.

Se observa la ventaja del método magnetoóptico en cuanto a la disminución de la influencia de la longitud de onda, se confirma la viabilidad de uso de los diodos láser cuando se emplea el método magneto-óptico. Las predicciones teóricas fueron confirmadas experimentalmente al incluir un diodo láser de 
0.783 (m como fuente de luz de un polarímetro magneto-óptico. Los resultados obtenidos se muestran 
en la Tabla IV.

CONCLUSIONES

• La absorbancia de la luz en los jugos de caña para la longitud de onda de 0.783 (m permite eliminar 
el subacetato de Pb en los análisis polarimétricos.

• La longitud de onda de 0.960 (m debe estudiarse como valor óptimo en la construcción de polarí-metros infrarrojos por su ventaja en cuanto a absorción relativa a la longitud de 0.880 (m, utilizada en la mayoría de los polarímetros infrarrojos.

• El diodo láser constituye una fuente de luz atractiva en aplicaciones de polarimetría cuando se emplea el principio de medición magneto-óptico.

• El método magneto-óptico disminuye de forma signi- ficativa la influencia negativa de la inestabilidad o incertidumbre en la longitud onda.

AGRADECIMIENTOS

Expresamos nuestro agradecimiento a los especia-listas del Departamento de Investigaciones Analíticas de la Subdirección de Química del Instituto Cubano de Investigaciones Azucareras por la colaboración brindada.

REFERENCIAS

[1] DUNSMORE, A. (1993): “The quest to eliminate the use of lead in the laboratory”, Part 2. Proceedings of the South African Technologists Association. June.

[2] CHEN, J. (1993): “Some comments on NIR-polarimetry”. Int. Sugar JNL, 95(1129).

[3] EMMERIC, A.; J. KEITEL; M. MOSCHE and W. SEILER (1997): “Rotatory dispersion of sucrose solutions and quartz in the near infrared”. Report ICUMSA 1897-1997, 9-19.

[4] FAJER, V. et al. (1998): Electronic polarimeter. U K Patent. GB2286244A.

[5] FAJER, V. (1996): “Laser polarimeters: Overview of recent developments, design and applications”. Journal of laser applications 8, 43-53.

[6] KEITEL, J. (1997): “Polarimetry and Quartz  Plates”, Subject 4. Proceedings of ICUMSA, 20.

# Text boxes

Tabla I. Comparación entre las características de los láseres utilizados en polarímetros automáticos.

| Características | Láser de He-Ne | Diodo láser infrarrojo |
| --- | --- | --- |
| Longitud de onda(() ((m) | 0.6328 | 0.783 |
| Ancho de banda del espectro de emisión (MHz) | 1 (monomodo) | > 20 a) |
| Divergencia (mrad) | ( 1 | ( 102 b) |
| Consumo (W) | ( 10 | ( 1 |
| Eficiencia total (%) | ( 0.1 | ( 20 |
| Tiempo de vida (h) | 20 000 | ( 50 000 c) |

a) Ancho de banda del espectro de emisión.

b) La gran divergencia, en lo que a láser concierne también puede ser reducida hasta el orden de 1 mrad, 
        empleando un sistema óptico simple.

c) El tiempo de vida del dispositivo puede duplicarse por cada reducción de 10 oC y viceversa.

E-mail: 1vfajer@fisica.uh.cu

Tabla II. Valores de absorción de la luz en azúcares crudos.

| Longitud de onda (nm) | Azúcares crudos | Desviación típíca |
| --- | --- | --- |
| 545 | 0,329 | 0,066 |
| 590 | 0,267 | 0,056 |
| 630 | 0,218 | 0,050 |
| 785 | 0,092 | 0,033 |
| 880 | 0,060 | 0,027 |
| 960 | 0,006 | 0,022 |
| 1060 | 0,045 | 0,018 |

Tabla III. Valores obtenidos de los giros producidos por la sacarosa y por la celda de Faraday

que utiliza un vidrio flint pesado SF-59.

| Long.de onda ((m) | F59 (min/Oecm) | Giro de la celda (°) | Sacarosa (°) | Diferencia magneto-óptico (°) | Diferencia Método directo (°) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.78293 | 0.066614 | 19.0323 | 19.0328 | 0.00051 | 0.00355 |
| 0.78294 | 0.066613 | 19.0318 | 19.0323 | 0.00044 | 0.00304 |
| 0.78295 | 0.066611 | 19.0314 | 19.0318 | 0.00037 | 0.00253 |
| 0.78296 | 0.066610 | 19.0310 | 19.0313 | 0.00029 | 0.00203 |
| 0.78297 | 0.066608 | 19.0305 | 19.0308 | 0.00022 | 0.00152 |
| 0.78298 | 0.066607 | 19.0301 | 19.0303 | 0.00015 | 0.00101 |
| 0.78299 | 0.066605 | 19.0297 | 19.0297 | 0.00007 | 0.00051 |
| 0.78300 | 0.066604 | 19.0292 | 19.0292 | 0.00000 | 0.00000 |
| 0.78301 | 0.066602 | 19.0288 | 19.0287 | -0.00007 | -0.00051 |
| 0.78302 | 0.066601 | 19.0284 | 19.0282 | -0.00015 | -0.00101 |
| 0.78303 | 0.066599 | 19.0279 | 19.0277 | -0.00022 | -0.00152 |
| 0.78304 | 0.066598 | 19.0275 | 19.0272 | -0.00029 | -0.00203 |
| 0.78305 | 0.066596 | 19.0271 | 19.0267 | -0.00037 | -0.00253 |
| 0.78306 | 0.066595 | 19.0266 | 19.0262 | -0.00044 | -0.00304 |
| 0.78307 | 0.066593 | 19.0262 | 19.0257 | -0.00051 | -0.00355 |

Diferencias

Comparación entre el método de medición magneto-óptico y el método directo

Longitud de onda (micrómetros)

Figura 2. Diferencias entre los valores obtenidos por el método directo y el magneto-óptico

al variar la longitud de onda alrededor de 0.783 m.